**医院在用腔镜型号及故障明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 品牌 | 已知故障 |
| 1 | EB-530T | 富士 | 电气接头针脚腐蚀、角度不足 |
| 2 | EB-530H | 光束单眼 |
| 3 | EG-530WR | CCD图像异常、CHA棱镜脱落 |
| 4 | EG-530WR | 角度不足、副软管老化 |
| 5 | EC-530WI | 角度不足、插入管老化结晶、剥离 |
| 6 | EC-530WI | 角度不足、副软管老化 |
| 7 | EG-530N | 正常 |
| 8 | EG-590WR | 角度不足、副软管老化、电气接头开裂 |
| 9 | EG-590WR | 角度不足、副软管老化、电气接头开裂 |
| 10 | EC-590WM4 | 无角度、副软管老化、电气接头开裂 |
| 11 | EC-590WM4 | 蛇骨钢索断裂弯曲角度不足、插入管老化结晶、剥离 |

注：报价需分两种方案：方案1为所有内镜单次维修；方案二为所有内镜带病入保价格。因富士590系列内镜已停产维保方案需注明解决方案（如：升级更新等）。